PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

1.  INTRODUCCIÓN

ENDOCRINOLOGY & HEALTH como IPS busca el mejoramiento continuo de los diferentes procesos y por ello requiere un programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos biomédicos, que contenga los lineamientos para el mantenimiento de las instalaciones, equipos de oficina y equipos de uso biomédico utilizados en el proceso de atención, teniendo en cuenta que este optimiza el funcionamiento, protege y alarga la vida útil de los mismos.

2.  OBJETIVOS

- El programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo tiene como objetivo optimizar el funcionamiento de los diferentes equipos biomédicos que operan en el interior de la IPS y garantizar su disponibilidad en las mejores condiciones de funcionamiento.

- Definir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizan en la dotación de la IPS.

- Propender por la seguridad de los clientes y del personal que labora y utiliza los recursos de la IPS.

- Contribuir a que la atención suministrada por el  profesional, que cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993, en el Decreto 1011, la Resolución 3100 de 2019.

- Contratar el recurso humano calificado ingeniero biomédico para la ejecución de las actividades.

3.  CONCEPTOS BÁSICOS

Mantenimiento.  Conjunto de actividades encaminadas a la conservación del buen estado de las instalaciones físicas y la prevención de las fallas en equipos y demás dotación de una organización.

Mantenimiento Preventivo. Clase de mantenimiento que no incluye reparaciones al equipo sino aquellas actividades necesarias para mantener el equipo en buen estado de funcionamiento y contrarrestar el desgaste y la destrucción de los bienes dispuestos para la prestación del servicio.

Mantenimiento Correctivo. Reparación de un bien mediante el arreglo o cambio de alguna de sus partes componentes, es decir, al desarme, reparación y reposición de piezas para dejarlos en iguales condiciones de trabajo y obtener un mayor rendimiento y seguridad con el equipo.

4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE EQUIPO BIOMÉDICO

De acuerdo al inventario de equipo biomédico realizado por el área de tecnología, el cual es actualizado frecuentemente por el personal de ingeniería biomédica; igualmente, sirviéndose del consolidado de las actas de baja emitidas y la tecnología biomédica adquirida, se obtienen los equipos que deben ser calibrados por normativa legal vigente.

# 5. PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para el Mantenimiento de equipos biomédicos de ENDOCRINOLOGY & HEALTH se compromete a contratar con personal externo (ingeniero biomédico) lo cual deberá cumplir con las funciones que abarque el diseño del cronograma de mantenimiento, manejo del programa de tecnovigilancia, creación, custodia y actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos y demás actividades que sean pertinentes para cumplir con las normas de habilitación en salud, según las necesidades y principios de humanización, oportunidad, eficiencia, efectividad, calidad, seguridad, racionalidad acordes a las políticas de la IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH con el fin de garantizar la seguridad del paciente.

La IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH cuenta con contrato vigente con la entidad STORK MEDICAL quien pone a disposición equipos biomédicos y certifica suficiencia logística, técnica, administrativa y de talento humano para garantizar el suministro de lo contratado, basado en la normativa vigente en la resolución 3100 del 2019.

5.1  CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS.

La clasificación de los dispositivos médicos realizada por el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico.

Según el Decreto 4725 del año 2005 se clasificaron los equipos biomédicos de la siguiente manera: según el artículo 7° se clasifican en:

Clase I: Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.

Clase IIa: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

Clase Ilb: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión.

Procedimiento de gestión mantenimiento de equipos biomédicos

| No. | ¿Qué se hace? | ¿Cómo se hace? | ¿Quién lo hace? | Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar programación de mantenimiento de equipos. | Programar las fechas para realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos e industriales de la entidad para todo el año. Organizar los mantenimientos programados en un registro mensual de actividades. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Plan de mantenimiento anual. Registro de actividades mensuales. |
| 2 | Verificar los Planes de mantenimientos existentes. | Revisar los planes de mantenimiento para conocer las fechas programadas para todos los equipos. Al inicio de cada mes se deberá informar a la entidad correspondiente la proximidad de la realización del mantenimiento. Esto con el fin de coordinar la disponibilidad del equipo. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Cronograma de mantenimiento |
| 3 | Desarrollo del Mantenimiento en sitio | Se trasladan los equipos con acta de salida de la sede a las instalaciones del ingeniero biomédico teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, y las normas de seguridad y bioseguridad según el caso. Hacer entrega formal del equipo a la persona responsable y diligenciar el reporte del servicio. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Reporte de servicio |

| 4.1 | Realizar mantenimiento | Revisar el equipo correspondiente, destaparlo si lo requiere y realizar los ajustes necesarios. Si en el mantenimiento se encuentra un accesorio defectuoso que requiera cambio, se realiza la solicitud de este al almacenista, con dos cotizaciones previas. Revisar los parámetros de funcionamiento del equipo. Realizar limpieza interna y externa del equipo. Verificar la correcta operación del equipo durante un tiempo aproximado de 15 min o el que sea pertinente. Diligenciar el reporte de mantenimiento, especificando los datos allí solicitados. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Hoja de vida de los equipos. Orden de pedido. Reporte de servicio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Instalación del equipo en el área correspondiente | Trasladar el equipo en buen estado al área correspondiente y solicitar a la persona responsable del servicio para su recepción. Instalar el equipo en el sitio indicado y realizar prueba de funcionamiento con la persona responsable del servicio que recibe. Hacer firmar el reporte de mantenimiento por la persona responsable del servicio que recibe el equipo. Diligenciar formato de reporte de mantenimiento preventivo. El original del reporte de mantenimiento se archiva en la hoja de vida de los equipos y la copia en el registro de reportes de mantenimiento junto con la hoja de registros de mantenimiento preventivo. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Control de mantenimiento. Registro de mantenimiento preventivo. |
| 5 | Mantenimiento correctivo | Una vez recibido el reporte o la orden de servicio, se programa el servicio para realizar en sitio o retirar el equipo para intervenir en taller, se hace la reparación, si es necesario se hace la solicitud de repuestos y accesorios o se diligencian los formatos correspondientes. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Orden de pedido de repuestos. Cotizaciones. Reporte de mantenimiento. |
| 6 | Plan de Mejora de quejas y reclamos | Se procederá de acuerdo con lo establecido en el enfoque general del proceso de mantenimiento. | Biomédico y/o Auxiliar de Mantenimiento | Reporte de indicadores plan de mejora |

# 5.2  INVENTARIO

Llevar el control del inventario de los equipos biomédicos es esencial en el plan de mantenimiento pues garantiza tener actualizada la plantilla de equipos biomédicos por servicio, el área de ingeniería biomédica realiza inventario de equipos finalizando cada año y tener claro los equipos que ingresan y se trasladan de área para la programación anual del cronograma de mantenimiento preventivo. Por lo tanto, es la herramienta que permite controlar, ejecutar y supervisar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.  INVENTARIO DE EQUIPOS.xlsx

# 5.3 DEFINICIÓN DE PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO

La periodicidad del mantenimiento de los equipos biomédicos se define según las condiciones dadas por el fabricante y por el uso del equipo, con el fin de garantizar una función eficiente y óptima dentro del servicio y minimizar los daños en el uso de la tecnología y los eventos adversos. Para los equipos donde el fabricante no define la periodicidad de las actividades preventivas, desde el área se define teniendo en cuenta la clasificación del riesgo, la complejidad de la tecnología y según el uso del mismo en los servicios instalados. Las condiciones del fabricante se toman del manual de usuario y se analiza si requiere que por el uso se aumenten las visitas de mantenimiento preventivo y según el número de mantenimiento correctivos asociados a fallas técnicas.

# 5.4 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La plantilla del cronograma se encuentra con los siguientes datos:

- Marca

- Modelo

- Serie

- Placa

- Ubicación

- Riesgo

- Registro Invima

# 5.5. REGISTRO DOCUMENTAL DEL MANTENIMIENTO

Cuando se realiza el protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos biomédico, el ingeniero biomédico y/o auxiliar llena la información y se sigue el paso a paso de las actividades y finalmente se entrega el equipo al coordinador del servicio indicando las novedades y socializando que el equipo nuevamente ingresa a funcionamiento del servicio. Se le pegan los stickers que relacionan la orden de trabajo con un número indicativo, se cierra la orden, se archiva y se concluye con el indicador de mantenimiento.

- Las fechas de realización de mantenimientos preventivos están estipulados en el plan de mantenimiento preventivo de la institución en el formato CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.xlsx

- Los reportes de mantenimiento diligenciados por el personal que realizó el proceso a un equipo biomédico deberán registrarse en la hoja de Registro de Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.

# 6. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Es una exigencia y requisitos legales para la habilitación, para el manejo de equipos biomédicos y una obligación establecida por el máximo ente de metrología legal en el país, como es la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con la legislación.

Decreto 4725 de 2005.Circular Única de la Superintendencia De Industria Y Comercio de 2001 Título VI Capítulo 3: Los instrumentos de medida y patrones cuya verificación, calibración inicial, periódica y extraordinaria, se establecen como obligatorias, son las siguientes: Instrumentos empleados en la práctica de la medicina, de la odontología, y para efectuar mediciones para el reconocimiento o tratamiento médico de las personas.

La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación que requiera este servicio. Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los stickers y certificados de calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar técnicamente la baja de un equipo si es el caso.

8. CRONOGRAMA

La periodicidad de calibración de los equipos biomédicos de la IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH será anual, como es requerido por la normatividad actual vigente por lo tanto el servicio se ajusta para que dentro de la vigencia anual se realicen todos los equipos de la institución. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.xlsx

# 9. ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA:

El proceso de adquisición de tecnología es un punto importante dentro del plan de mejoramiento de nuestra institución, una necesidad específica de un servicio que requiera optimizar el manejo de un parámetro fisiológico del paciente, apertura de un nuevo servicio o implementación de un nuevo procedimiento que requiera de equipos específicos, por tal motivo IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH cuenta con contrato vigente con la entidad STORK MEDICAL quien pone a disposición equipos biomédicos y certifica suficiencia logística, técnica, administrativa y de talento humano para garantizar el suministro de lo contratado. INVENTARIO DE EQUIPOS.xlsx

# 9.1  INGRESO DE EQUIPO

El equipo se recibe para ser utilizado donde se realiza supervisión de cumplimiento de características y recepción de documentación legal del equipo:

- Hoja de vida

Características: marca, modelo, serie, placa de inventario, registro Invima, datos técnicos, fuentes de alimentación, componentes, clasificación del riesgo, tecnología predominante, registrar las recomendaciones hechas por el fabricante sobre el equipo. 1. HV EQUIPOS

- Formato de cronograma de mantenimiento durante el tiempo pactado

- Certificado de calibración si aplica

- Manuales

- Registro Invima

Las fechas de realización de mantenimientos preventivos y/o calibración de los equipos de amanecer deben ser actualizados en el formato estipulados en el plan de mantenimiento preventivo de la institución en el formato  CRONOGRAMA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.xlsx

CAPACITACIONES

El aspecto más importante del manejo del personal es la capacidad de proveer la capacitación adecuada. La capacitación en relación con los equipos nuevos, así como el repaso de los conocimientos sobre los equipos existentes son necesarios para garantizar que el personal técnico esté en condiciones de mantener y reparar correctamente los equipos médicos incluidos en el programa. La IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH junto a coordinación del ingeniero biomédico se  establece un cronograma de capacitaciones para el año.

Para el proveedor Amanecer Médico se solicita a través del correo electrónico autorizado capacitaciones semestrales en manejo técnico, cuidados y recomendaciones de los equipos biomédicos. En caso de que Amanecer Médico incorpore nuevas tecnologías se programan capacitaciones adicionales.

# 10. INDICADORES

- Indicador 1: cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo (PMP)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Indicador | Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo (PMP) |
| Fórmula | Cumplimiento PMP (%)= Equipos mantenimiento preventivo realizados Total de equipos programados Equipos ×100 |
| Frecuencia | Anual |
| Meta | ≥ 90% |

- Indicador 2: Cumplimiento del Plan de Calibraciones

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Indicador | Cumplimiento del Plan de Calibraciones |
| Fórmula | Cumplimiento calibración (%)= Equipos calibrados Total de equipos programados ×100 |
| Frecuencia | Anual |
| Meta | ≥ 95% |

- Indicador 3: Tasa de disponibilidad operativa

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Indicador | Tasa de Disponibilidad Operativa |
| Fórmula | Disponibilidad (%)= Horas operativas de equipos Horas totales disponibles ×100 |
| Frecuencia | Anual |
| Meta | ≥ 95% |

- Indicador 4: Tasa de Falla en Equipos Biomédicos

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Indicador | Tasa de Falla en Equipos Biomédicos |
| Formula | Tasa de Fallas (%) = N° de fallas reportadas Total de equipos ×100 |
| Frecuencia | Anual |
| Meta | <5% |

- Indicador 5: Cumplimiento de seguridad y calidad (EA)

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Indicador | Cumplimiento de seguridad y calidad (Eventos Adversos) |
| Formula | Tasa de EA (%) = Eventos adversos relacionados con equipos Total de eventos adversos ×100 |
| Frecuencia | Anual |
| Meta | <1% |

11. DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS

### 1. Determinación de la Baja del Equipo

La baja de un equipo biomédico en la modalidad domiciliaria ocurre cuando:

- El equipo ha dejado de cumplir su función para la que fue diseñado debido a fallas irreparables.

- El equipo ha alcanzado su vida útil, definida según las especificaciones del fabricante o los protocolos internos de la IPS.

- El costo de mantenimiento o reparación es mayor que la adquisición de un equipo nuevo.

- El equipo ha sido reemplazado por una tecnología más avanzada o eficiente.

- El equipo presenta riesgos para la seguridad del paciente o del personal debido a fallas constantes o defectos de fabricación.

En cualquiera de estos casos, un técnico especializado o el responsable del área de equipos biomédicos de la IPS ENDOCRINOLOGY & HEALTH realizará una inspección exhaustiva para confirmar que el equipo debe ser dado de baja.

### 2. Proceso de Baja Formal del Equipo

Una vez que se determina que un equipo biomédico debe ser dado de baja, se siguen los siguientes pasos:

- Registro de la baja: El equipo se registra oficialmente en el sistema de gestión de inventarios de la IPS. Se debe documentar la fecha de baja, el motivo de la baja (por fallas técnicas, obsolescencia, etc.), el estado del equipo en el momento de la baja y la firma de los responsables.

- Desactivación del equipo: El equipo se desactiva de manera segura, lo que implica desconectarlo de cualquier fuente de energía (eléctrica, de batería, etc.) y asegurarse de que no represente un riesgo para el personal o el entorno.

- Desinfección y limpieza: Antes de cualquier acción posterior, el equipo debe ser desinfectado y limpiado a fondo, especialmente si estuvo en contacto con fluidos biológicos. Esto se realiza según los protocolos estándar para equipos médicos.

- Salida del equipo: Información del Equipo: Se debe completar con los datos del equipo biomédico que se retira, como su código de inventario, marca, modelo y número de serie, Detalles del Proceso de Baja: Aquí se documentan los motivos y el estado del equipo al momento de su retiro. También se debe registrar la persona responsable del retiro y sus observaciones, Desinfección y Limpieza: En este apartado, se debe confirmar si el equipo fue desinfectado antes de su disposición final y detallar el método utilizado, Evaluación de Disposición Final: Se debe especificar el destino final del equipo, ya sea reciclaje, vertedero autorizado o cualquier otro proceso pertinente. Además, se debe indicar si el equipo contiene materiales peligrosos, Documentación Asociada: Si aplica, se debe incluir cualquier documentación adicional relacionada con la disposición final, como certificados de reciclaje o residuos peligrosos, Autorizaciones y Firmas: Al final, deben firmar las personas autorizadas para aprobar la baja y disposición final del equipo, como el responsable del área, el jefe de mantenimiento o cualquier otra persona clave en el proceso. FORMATO DE REGISTRO DE SALIDA DE EQUIPOS BIOMEDICOS.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- De registros sanitarios, P. el C. se R. el R., & de los dispositivos médicos para uso humano., P. de C. y. V. S. (s/f). DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005. Gov.co. Recuperado el 4 de agosto de 2024, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-4725- de-2005.pdf

- Gov.co. Recuperado el 4 de agosto de 2024, de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%203100%20de%202019.pdf

- De la OMS sobre dispositivos médicos, S. de D. T. (s/f). Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. Who.int. Recuperado el 4 de agosto de 2024, de https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf?seque nce=1